# RJ-5H

# 工频磁场（近区）场强仪

### 使

### 用

### 说

### 明

### 书

### 浙 江 建 德 梅 城 高 频 电 磁 仪 器 厂

概述：

RJ-5H工频磁场（近区）场强仪，主要用于测量高压输变电系统，配电室，感应炉，地铁，电动机车，医疗设备，烘干设备，计算机等具有电磁辐射作业场所的磁场强度。可供劳动保护，职业病防治，环境检测，环境卫生等工作。

技术性能：

- 频率范围：30 Hz～5000Hz

- 量程：0.1uT～1999.0 uT

- 整体测量误差：±2.0dB

- 使用条件：

  - 环境温度：－10～40℃

  - 相对湿度：80％以下

  - 电源：两组（1）8.4v充电电池、（2）6F22  9v 叠层电池

  - 样式：携带式

  - 仪器尺寸：450mm×100mm×50mm

  - 外包装箱尺寸：440mm×320mm×100mm

  - 重量：550g

工作原理：

测量被测磁场通过线圈切割磁力线产生感应电压，而感应电压的大小与线圈匝数、穿过线圈的磁通变化率或者线圈切割磁力线的速度成线性关系。感应线圈测量的磁场的相对变化量，最后由数字电压表显示被测的电场强度值。

使用方法:

- 使用前先阅读该仪器的使用说明书，了解仪器特性。

- 检查电源：开机后检查主机ALARM欠电压警示灯，若警示灯亮起，则此时主机供电电池已不足维持仪器正常工作，应及时充电。

开机后检查表头视窗左上角，若显示BAT则此时表头供电电池已不足维持表头的正常工作，应及时更换9v电池。

- 测量：先将环形天线的接头接插入主机插座内，按下主机开机电源POWER键，确认仪器开始正常工作后，将仪器正对被测物体，调整探头方向，找出场强显示最大点，此时仪器所显示的读数即为被测物的电场场强值。

注：显示表头准确度有±1个数值的跳动，读取数据时取读数的最大值。

过载时，数字表显示最高位显示“1”。其他数位不显。

注意事项:

- 仪器测量前应先开机预热15分钟以确保所测数值的正确和稳定。

- 测量完毕后应及时关闭仪器。

- 仪器不使用时，应存放在干燥的地方，长期不使用，应将电池取出。

- 仪器不能长期放置于强电场中。

- 手持仪器测量时，应握在仪器手柄把手处，手臂应尽量伸直。测量时探头周围1米以内不应站人或放置其它金属物件，以免电磁场在人体周围产生畸变，影响测量的准确度。

- 仪器测量后，回到零位时由于电容器泄放的原因，有一定的滞缓。但不会影响正常数据测试，不会作数据迭加处理显示。

- 本仪器是在专用标准场中校准的，各种元器件切勿乱调，若要重新校准，应送本厂进行校准。

- 仪器外壳请勿随意拆卸，以免影响仪器测量精度。

- 本仪器作为计量器具，按国家计量部门规定，每年必须校准一次。

- 本仪器一般应用于连续波，测量脉冲波时，仅作参考。

- 仪器内电池应按正负极性放置，不能反接，以免损坏元器件。

保修期限:

用户按本说明正确使用仪器。自出厂之日起，一年内若仪器本身质量问题出故障，均由我厂负责免费修理，该仪器本厂终身维修，检定。

联系人：陈国栋

电话：0571-64147945

移动电话：13067819886  13868106987

传真：0571-64144489

邮编：311604

邮箱：31440160@qq.com

网址：www.chinamcgp.com.cn

厂址：浙江建德市梅城镇东门街136号