# RJ-2A数字高频电磁场

# （近区）场强仪

# 使

# 用

# 说

# 明

# 书

### 浙 江 建 德 梅 城 高 频 电 磁 仪 器 厂

RJ-2A型数字式高频（近区）电磁场强测量仪是一种专门用于测定中、短波范围近区场电场和磁场强度，主要应用于劳动保护、环境监测、卫生防疫等工作中。

技  术  性  能

- 使用频率范围：100KHz－100MHz

- 场强测量范围：

电场强度范围：0.1V/M－1999.9V/M

磁场强度范围：0.1A/M－1999.9A/M

三、误差：整机测量误差±2.0db
四、电源：8.4V锂电池、6F22－9V叠层电池各一个。

五、使用条件：

  - 环境温度为-10℃～＋40℃

  - 相对温度80％以下

  - 测量时人体应离探头0.5M以

电  路  说  明

本仪器由电场探头、磁场探头、传输线（或连接插头）、指示器四部分组成。其图如下：

（ 电 场 探 头 ）

小偶极子天线 → 衰减器 → 整流 → 滤波 → A

↓     （ 指 示 器 ）

B  →高频滤波→衰减器→阻抗变换器→显示器

↑

环 形 天 线 → 积分电路 → 整流 → 滤波 → A

（ 磁 场 探 头 ）

被测场的电磁场能量被探头上的天线接收后，经过整流、滤波变成直流讯号经传输线至指示器部分，在经高频滤波、衰减器、阻抗变换器、最后由表头将被测的电磁场强度显示出来。

由于本仪器采用了场效应对管作阻抗变化器以及在探头中采用了积分电路，因此使场强显示与被测场频率基本无关。本仪器在规定的频率范围内测试时，可不作频响误差修正。

使  用  方  法

准备：

- 按下电源开关键。

- 检查电源：开机后检查主机欠电压警示灯，若警示灯亮起，则此时主机供电电池已不足维持仪器正常工作，应及时充电。

开机后检查表头视窗左上角，若显示BAT则此时表头供电电池已不足维持表头的正常工作，应及时更换9v电池。

- 将任意一探头连接线插入主机输入插孔，调“零位”旋钮，使显示表头置于000.0（注意请不要将探头靠近场源周围以免零位不正确导致影响数据读出的正确性）

电场测量：

- 将主机面板上的电磁场转换键拨至电场端。

- 将电场探头与主机输入插口相连接。

- 手持探头将天线置入被测部位，同时转动探头找出场强最大点，此时即可从主机显示器上直接读出被测部位的电场强度。

注意：手持探头时应握在探头的下部，手臂应尽量伸直，测量者的身体应避开天线杆的延伸线方向。测量时探头周围1m以内不应站人或置放其他金属物件。

磁场测量：

- 将主机面板上的电磁场转换键拨至磁场端。

- 将磁场探头于主机输入插口相连接。

- 手持探头将天线置入被测部位，同时转动探头找出场强最大点，此时即可从主机显示器上直接读出被测部位的磁场强度

注意：测量者身体应避免与环形天线的平面相平行。手臂应尽量伸直，测量者的身体应避开天线杆的延伸线方向。测量时探头周围1m以内不应站人或置放其他金属物件。

注  意  事  项

- 测量完毕应及时关闭电源。

- 仪器不使用时及时保存在干燥的地方，长期不使用时应将电池取出。

- 仪器不能长期放置于强电磁场中。

- 本仪器是在专用定标场中校准的，各种可调元件切勿随意调动。若要重新校准应送制造厂进行。

- 本仪器使用8.4V、9V电池各一节，其中8.4V电池为充电电池，如果开机后主机警示灯亮起应及时充电，若开机后显示表头显示BAT说明9V叠层电池需要更换。需要确保两组电池电量充盈的情况下，仪器就可保持正常工作。

- 电池使用装接：电池扣上标明接插口对应的是8.4V锂电池或者9V的叠层电池，电池安装插槽左侧放置为8.4V锂电池，右侧为9V叠层电池，位置不能调换，不然无法完全契合。1	本仪器一般应用于连续波，测量脉冲波时，仅作参考。

- 当测量波形不对称的电场时，将会出现天线不对称的现象，即天线水平转动180度时读书不同）此时应该注意选择天线杆的端向，一般以测出的读数较大的端向为准。

- 表内电池应按正负极性放置，不能接反，以免损坏放大器等元件。

保  修  期  限

用户按本说明书规定的方法，正确使用仪器的条件下，从出厂之日起，使用12个月，在此期限内，若系仪器本身质量方面问题，由我厂负责免费修理。本仪器终身维护。

地址：浙江省建德市梅城镇东门街136号

联系人：陈国栋            邮编：311604

电话：0571-64147945       64144489（传真）

手机：13868106987         13067819886

网址：www.chinamcgp.com.cn

邮箱：snake.chen@163.com

31440160@qq.com