# RJ-2型高频电磁场

# （近区）场强仪

# 使

# 用

# 说

# 明

# 书

### 浙 江 建 德 梅 城 高 频 电 磁 仪 器 厂

RJ-2型高频近区电磁场强测量仪是一种专门用于测定中，短波范围近区场的电场和磁场强度，主要应用于劳动保护、环境监测、卫生防疫等工作中。

技  术  性  能

- 使用频率范围：200KHz－30MHz

- 场强测量范围：

  - 电场：1V/m－1500V/m，量程分四档：

1、0－50 V/m

2、0－250 V/m

3、0－500 V/m

4、0－1500 V/m

  - 磁场：0.1A/m－300A/m

1、工作频率在200KHz－5MHz，强度在0.1A/m－300A/m，使用大环天线

2、工作频率在5MHz－30MHz，强度在0.1A/m-100A/m，使用小环天线

量程分四档：

- 0－10A/m

- 0－50A/m

- 0－100A/m

- 0－300A/m

三、误差：整机测量误差±30%
四、电源：6F22－9V 叠层电池两个。

五、使用条件：

  - 环境温度为-10℃～＋40℃

  - 相对温度80％以下

  - 测量时人体应离探头0.5M以上

  - 电池工作电压不低于表头上的红色标志线

电  路  说  明

本仪器由电场探头、磁场探头、传输线（或连接插头）、指示器四部分组成。其图如下：

（ 电 场 探 头 ）

小偶极子天线 → 衰减器 → 整流 → 滤波 → A

↓     （ 指 示 器 ）

B  →高频滤波→衰减器→阻抗变换器→直流电表

↑

环 形 天 线 → 积分电路 → 整流 → 滤波 → A

（ 磁 场 探 头 ）

被测场的电磁厂能量被探头上的天线接收后，经过整流、滤波变成直流讯号经双绞传输线（或连接插头）选至指示器部分，在经高频滤波、衰减器、阻抗变换器、最后由表头将被测的电磁场强度显示出来。

由于本仪器采用了场效应对管作阻抗变化器以及在磁场探头中采用了积分电路，因此使场强显示与被测场频率基本无关。本仪器在规定的频率范围内测试时，可不作频响误差修正。

使  用  方  法

准备：

- 将工作开关置于“检1”位置。

- 打开电源开关，此时表针应超过红色标线，表明第一电池电压正常；然后将开关拨至“检2”，检查表针指示是否超过红色标线，当两组电池电压都正常时即可将工作开关置于“工作”位置。

- 调“零位”旋钮，使表针指示为“零”（不要插探头，以免外部讯号干扰）。

电场测量：

- 将指示器上的量程开关置于“E”（电场)位置。

- 用传输线或连接插头对电场探头与指示器相连接。

- 将电场探头上的量程开关置于相应的档位（若初测一个未知场，一般应先放在最高档）

- 手持探头将天线置入被测部位，同时转动探头找出场强最大点，此时即可从表头刻度盘上直接读出被测部位的电场强度。或表针指示过大或过小，应及时变化量程档位。

注意：手持探头时应握在探头的下部，手臂应尽量伸直，测量者的身体应避开天线杆的延伸线方向。测量时探头周围1m以内不应站人或置放其他金属物件。

磁场测量：

- 将指示器上量程开关置于相应的磁场量程档上。

- 用传输线或者连接插头将相应的磁场探头与指示器相连接。

本仪器的磁场探头有两个。磁场源频率5MHz以下的使用大环，5MHz以上的使用小环。

- 手持探头将天线置入被测部位，同时转动探头找出场强最大点，此时即可从表头刻度盘上直接读出被测部位的磁场强度。若表针指示过大或者过小则应及时变换量程档位。

注意：测量者身体应避免与环形天线的平面相平行。连接插头的使用；为使用各种不同的测量环境场合和测量方法，本仪器备有一个双头连接插。使用时将插头的一端插入探头的插孔内；另一端插入指示器的探头插孔即可。

注  意  事  项

- 测量完毕应及时关闭电源。

- 仪器不使用时及时保存在干燥的地方，长期不使用时应将电池取出。

- 仪器不能长期放置于强电磁场中。

- 本仪器是在专用定标场中校准的，各种可调元件切勿随意调动。若要重新校准应送制造厂进行。

- 本仪器的传输线必须采用双绞线，不能用其他导线代替。

- 本仪器使用9V电池各两节，要注意勤检查，要始终保持“检1”时表头指针在红色标志线以上。只要两组电池在检查时都能保持在红色标志线以上，仪器就可保持正常工作。

- 本仪器一般应用于连续波，测量脉冲波时，仅作参考。

- 当测量波形不对称的电场时，将会出现天线不对称的现象，即天线水平转动180度时读书不同）此时应该注意选择天线杆的端向，一般以测出的读数较大的端向为准。

- 表内电池应按正负极性放置，不能接反，以免损坏放大器等元件。

保  修  期  限

用户按本说明书规定的方法，正确使用仪器的条件下，从出厂之日起，使用12个月，在此期限内，若系仪器本身质量方面问题，由我厂负责免费修理。本仪器终身维护。

地址：浙江省建德市梅城镇东门街136号

联系人：陈有生            邮编：311604

电话：0571-64147945       64144489（传真）

手机：13868106987         13067819886

网址：www.chinamcgp.com.cn

邮箱：snake.chen@163.com

chinamcgp@163.com