# RJ-3型超高频近区

# 电 场 测 量 仪

# 使

# 用

# 说

# 明

# 书

### 浙 江 建 德 梅 城 高 频 电 磁 仪 器 厂

RJ-3超高频近区电场测量仪是专门用于测量高频焊接机、高频热和机、高频理疗机、调频广播,电视发射等高频设备附近的电场强度.可供劳动保护、环境检测、卫生防疫、科研、部队、学校工厂等跟高频电场有关的单位使用。

技  术  性  能

- 使用频率范围：30～300MHz

- 量程范围：0～450V/m

第一档    0～30V/m
    第二档    30～150V/m
   第三档    50～450V/m

- 误差：    整机测量误差≤±30%
4、使用条件：

（1） 环境温度：  －10～+40℃
  （2）相对湿度：  80%以下
  （3）电源：   4F22型6V叠层电池二节
5、 样式：  携带式
6、 尺寸：

（1) 包装箱尺寸:  450mm×370mm×150mm
  (2)仪器尺寸:   170mm×100mm×45mm
7、重量：约3kg

工  作  原  理

短震子天线 → 检波 → 高频滤波→ 斩波器 → 放大器                                      →调解器→滤波器→表头显示

短振子天线拾取高频电场能量，经高频检波器检波、高频滤波，输出一微弱信号。此信号经斩波、放大、调解、滤波后，由指示器表头显示出被测电场强度值。方框图如上图所示。使用方法

1、使用前先阅读该仪器的技术说明书，了解仪器的性能。

2、将仪器后面电池盖板打开。装上电池，然后盖上。

3、检查电源：将转换开关置于“检”位置，此时表针应超出红色标志线。如低于红色线，应更换电池。

调零：将转换开关置于“1”或（“2”、“3”），调节调零旋钮，使表头指示为零。（调零时不要插探头，一面外部信号干扰，影响测量结果）。

- 伸展探头：本仪器采用二节拉杆探头手柄，不用时探头手柄可收缩存放，使用时拉出探头手柄，拧紧螺母。

- 测量：将天线插头插入已调好零位的仪器，选择相应的量程，缓缓转动手柄，找出场强指示最大点。此时表头所显示的读数即为改点的电场强度。

注  意  事  项

- 测量时，应把转换开关先置于大量程，如表针偏转角度过小，再改换小量程。以免场强过大损坏仪器。

- 测量完毕应及时吧转换开关置于“关”位置。

3、仪器不使用时及时保存在干燥的地方，长期不使用，应将电池取出。

4、仪器不能长期放置于强电场中。

5、测量时，人体应离开探头0.5m以上，以免电磁场在人体周围产生畸变，影响测量的准确度。

6、本仪器是在专用标准场中校准的，各种元件切勿乱调。若要重新校准，应送本厂进行校准。

7、天线探头上的保护套不要随意转下，以免损坏探头。

8、本仪器作为计量器具，安国家计量部门规定，每年必须校准一次。

保  修  期  限

用户按本说明书规定的方法，正确使用仪器的条件下，从出厂之日起，使用12个月，在此期限内，若系仪器本身质量方面问题，由我厂负责免费修理。本仪器终身维护。

地址：浙江省建德市梅城镇东门街136号

联系人：陈有生            邮编：311604

电话：0571-64147945       64144489（传真）

手机：13868106987         13067819886

网址：www.chinamcgp.com.cn

邮箱：snake.chen@163.com

chinamcgp@163.com