## RJ-5工频电场（近区）场强仪

### 使用说明书

概述：RJ-5工频电场（近区）场强仪，主要用于测量高压输变电系统，配电室，感应炉，地铁，电动机车，医疗设备，烘干设备，计算机等具有电磁辐射作业场所的电场强度。可供劳动保护，职业病防治，环境检测，环境卫生等相关单位使用。

技术性能：

- 频率范围：1 Hz～2000Hz

- 量程：一档：1～20000v/m    二档：10~200000V/m

- 测量误差：

1Hz~10Hz   ±3.0dB

10Hz~30Hz  ±2.0dB

30Hz~1kHz  ±2.0dB

1khz~2khz   ±3.0dB

- 使用条件：

  - 环境温度：－10～＋40℃

  - 相对湿度：80％以下

  - 电源：两组（1）8.4v充电电池、（2）6F22  9v 叠层电池

  - 样式：携带式

  - 仪器尺寸：450mm×100mm×50mm

  - 外包装箱尺寸：440mm×320mm×100mm

  - 重量：550g

工作原理：

测量引入到被测电场的一个孤立导体的两部分之间的工频感应电流和感应电荷，检波后经斩波，调制，放大，解调，最后由数字电压表显示被测的电场强度值。

使用方法:

- 使用前先阅读该仪器的使用说明书，了解仪器特性。

- 检查电源：开机后检查主机ALARM欠电压警示灯，若警示灯亮起，则此时主机供电电池已不足维持仪器正常工作，应及时充电。

开机后检查表头视窗左上角，若显示BAT则此时表头供电电池已不足维持表头的正常工作，应及时更换9v电池。

- 测量：按下主机开机电源POWER键(由于瞬间电压的问题需要连续开两次开关键方可正常工作)。确认仪器开始正常工作后，将仪器正对被测物体，调整探头方向，找出场强显示最大点，此时仪器所显示的读数即为被测物的电场场强值。

注：显示表头准确度有±1个数值的跳动，读取数据时取读数的最大值。

过载时，数字表显示最高位显示“1”。其他数位不显。

注意事项:

- 仪器测量前应先开机预热15分钟以确保所测数值的正确和稳定。

- 测量完毕后应及时关闭仪器。

- 仪器不使用时，应存放在干燥的地方，长期不使用，应将电池取出。

- 仪器不能长期放置于强电场中。

- 手持仪器测量时，应握在仪器手柄把手处，手臂应尽量伸直。测量时探头周围1米以内不应站人或放置其它金属物件，以免电磁场在人体周围产生畸变，影响测量的准确度。

- 仪器测量后，回到零位时由于电容器泄放的原因，相对较慢。但不会影响正常数据测试，不会作数据迭加处理显示。

- 本仪器是在专用标准场中校准的，各种元器件切勿乱调，若要重新校准，应送本厂进行校准。

- 仪器外壳请勿随意拆卸，以免影响仪器测量精度。

- 本仪器作为计量器具，按国家计量部门规定，每年必须校准一次。

- 本仪器一般应用于连续波，测量脉冲波时，仅作参考。

- 仪器内电池应按正负极性放置，不能反接，以免损坏元器件。

保修期限:

用户按本说明正确使用仪器。自出厂之日起，一年内若仪器本身质量问题出故障，均由我厂负责免费修理，该仪器本厂终身维修，检定。

电话：0571-64147945

传真：0571-64144489

邮编：311604

厂址：浙江建德市梅城镇城南西路48号